Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и поверке оборудования узлов учета тепловой энергии и расходомеров.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

## Техническое обслуживание УУТЭ:

  - Состав работ.

- наружный осмотр

- профилактическое обслуживание

- внеплановое обслуживание

- государственная (метрологическая) поверка

- отчёты в теплоснабжающую организацию

- аварийное реагирование и восстановление режимов работы УУ ТЭ в течении 24 часов.

Наружный осмотр выполняется 1 раз в месяц и предусматривает следующее:

    - Внешний осмотр оборудования, сохранность пломб.

    - Проверка исправности предохранителей.

    - Проверка отсутствия обрывов соединительных кабелей.

    - Проверка повреждений изоляции.

    - Проверка надежности крепления преобразователей.

    - Проверка отсутствия механических повреждений на лицевых панелях и корпусах преобразователей.

    - Проверка исправности вычислителя - по периодическому изменению показаний отсчетных устройств.

    - Регистрация показаний приборов учета в журнале.

    - Проверка соответствия параметров измерения параметров потребления воды и тепловой энергии требованиям нормативных документов (сходимость каналов, разность температур).

Профилактическое обслуживание проводится 2 раза в год и предусматривает следующее:

    - Проверка надежности заземления.

    - Проверка отсутствия внутри сборок и электрических шкафов посторонних предметов, а также следов влаги и коррозии деталей.

    - Проверка перегрева контактных соединений.

    - Очистка грязевиков и механических фильтров, измерительных участков.

    - Проверка состояния проводки и надежности электрических соединений.

    - Проверка работоспособности водозапорной арматуры.

    - Корректировка (настройка режимов) работы теплосчетчика.

    - Проверка уровня масла в гилизах термодатчиков.

Внеплановое техническое обслуживание и ремонт теплосчетчиков производится при возникновении неисправностей и предусматривает следующее:

    - Общая диагностика приборов.

    - Диагностика отдельных узлов (блоков), каналов связи.

    - Разборка, ремонт тепломеханического оборудования.

    - Разборка, ремонт электрического оборудования.

    - Модернизация программного обеспечения в соответствии с новыми требованиями теплоснабжающей организации.

    - Замена не пригодных к ремонту компонентов УУТЭ.

    - Вызов представителей Теплоснабжающей организации.

    - Опломбировка приборов.

Плановая или внеплановая государственная (метрологическая) поверка предусматривает следующее:

    - Демонтаж приборов УУТЭ.

    - Транспортировка приборов на проливной стенд.

    - Монтаж на проливном стенде.

    - Пролив, корректировка параметров, регистрация.

    - Обратная транспортировка на объект.

    - Монтаж приборов УУТЭ.

    - Наладка УУТЭ.

    - Вызов инспекторов отделения Теплоснабжающей организации.

    - Опломбировка, составление Акта повторного допуска.

Предоставление отчётов в Теплоснабжающую организацию предусматривает следующее:

    - Распечатка параметров теплопотребления.

    - Анализ архивных данных.

    - Подготовка отчета в Теплоснабжающую организацию.

    - Отчет в соответствующем районе теплоснабжающей организации (отстаивание интересов заказчика).

    - Консультации по потребляемой тепловой энергии и ее характеристикам, детализация архивных данных.

  - Место проведения работ.

| № | Адрес | проект | Марка | Номер: |  | Наличие документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Луговая д.4, стр.12 | котельная | ВИС.Т | 150252 |  | Паспорт, проект. |  |
| 2. | Луговая д.4, стр.12 | котельная | ВИС.Т | 150253 |  | Паспорт, проект. |  |
| 3. | Луговая д.4, стр.6 | ЦДМ | ВИС.Т | 160201 |  | Паспорт, проект. |  |
| ОЦ «Технопарк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нобеля д.5 | ОЦТП | ТЭМ-104 | 450770 |  | Паспорт, проект. |  |
| «Гиперкуб» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Малевича д.1 | ГК | ТЭМ-104 | 455528 |  | Паспорт, проект. |  |
| ЖК 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Зворыкина д.1, корп. 1 | 9.1 | ВИС.Т | 151501 |  | Паспорт, проект. |  |
| 7. | Зворыкина д.2, корп. 1 | 9.5 | ВИС.Т | 151502 |  | Паспорт, проект. |  |
| ЖК 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Зворыкина д.19, корп. 1 | 10.2 | ТВ7-04 | 15-018404 |  | Паспорт, проект. |  |
| 9. | Зворыкина д.19, корп. 5 | 10.3 | ТВ7-04 | 15-018560 |  | Паспорт, проект. |  |
| 10. | Зворыкина д.19, корп. 3 | 10.5 | ТВ7-04 | 15-018560 |  | Паспорт, проект. |  |
| 11. | Зворыкина д.19, корп. 2 | 10.7 | ТВ7-04 | 15-018397 |  | Паспорт, проект. |  |
| 12. | Зворыкина д.12, корп. 1 | 10.6 | ТВ7-04 | 15-018406 |  | Паспорт, проект. |  |

  - Характеристики оборудования.

    - Акты допуска в эксплуатацию узлов учета расхода тепловой энергии и теплоносителя (Приложение №1).

- Сроки выполнения работ / оказания услуг / поставки товаров: 12 месяцев с даты заключения договора.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

Общие требования к производству работ:

Подрядчик (Исполнитель) обязуется:

  - Соблюдать требования охраны труда в соответствии с нормами Российской Федерации;

  - Обеспечить контроль безопасного производства работ;

  - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;

  - Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на объекте, происшедших на территории компании с персоналом Подрядчика;

  - Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком;

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): в соответствии с гарантиями завода изготовителя замененного элемента, с даты подписания Акта приёмки работ Заказчиком.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ; наличие СРО не обязательно.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ;

- Наличие необходимого оборудования.

    - Акты допуска в эксплуатацию узлов учета расхода тепловой энергии и теплоносителя (Приложение №1 - 7).

Приложение 1 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, стр.12 (объект «Усадьба»)

Приложение 2 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.6 (объект «ЦДМ)

Приложение 3 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д.5 (объект ОЦ «Технопарк»)

Приложение 4 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Центр городского развития, д.1 (объект «ГиперКуб»)

Приложение 5 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д. 1, корп.1, д.2, корп.1 (Объект «Квартал 9»)

Приложение 6 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д.19, корп. 1, 2, 3, 5)

Приложение 7 к Техническому заданию

Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя, расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Зворыкина, д.12, корп. 1 (объект «Квартал 10»)