Извещение № Б/Н от 18.08.2014

о проведении открытого Запроса цен

на право заключения договора поставки специального и лабораторного оборудования в рамках реализации инновационного проекта «Разработка универсальных эндоваскулярных имплантантов (стентов) со свойствами биодеградации» для нужд Общества с ограниченной ответственностью «БИОСТЭН»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

  - Способ процедуры закупки: открытый запрос цен

  - Сведения об  Организаторе/Заказчике процедуры закупки.

    - Наименование Организатора/Заказчика процедуры закупки: Общество с ограниченной ответственностью БИОСТЭН.

    - Адрес местонахождения Организатора/Заказчика Процедуры закупки: 115184, ул. Малая Ордынка, д.39, стр. 1, офис 39.

    - Почтовый адрес Организатора/Заказчика Процедуры закупки:

143 026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д.4, стр. 8, помещение 2.

    - Адрес электронной почты Организатора/Заказчика Процедуры закупки: o.manzenyuk@stentex.ru

    - Номер контактного телефона и факса: +7 (916) 680-41-67,

+ 7(495) 787-37-34

    - Контактное лицо: Манзенюк Оксана Юрьевна

    - Время работы: рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

  - Наименование, характеристики, описание количества поставляемого товара, объёма выполняемых работ или оказываемых услуг: указаны в п. 2.1 настоящего Извещения.

    - Наименование предмета договора: Поставка специального и лабораторного оборудования для нужд Общества с ограниченной ответственностью «БИОСТЭН».

1.4.Начальная (максимальная) цена договора: указана в п. 2.1 настоящего Извещения по каждому лоту отдельно.

    - Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется (или по курсу ЦБ на день оплаты).

    - Форма оплаты: безналичный расчет.

    - Срок и порядок оплаты:

| № Лота | Срок, порядок оплаты |
| --- | --- |
| 1 | В течение 10 банковских дней с момента заключения Договора производится авансовый платеж в размере 30% цены Договора на основании счета поставщика. Второй платеж в размере 60% цены Договора производится в срок не позднее 10 банковских дней с момента выставления счета при условии подписания сторонами Акта технической приемки. Окончательный расчет в размере 10% цены Договора производится в срок не позднее 10 банковских дней на основании выставленного поставщиком счета и при условии подписания сторонами акта сдачи-приемки |
| 2 | В течение 10 дней на основании счета Поставщика производится авансовый платеж в размере 15% цены Договора. Второй платеж в размере 55% цены Договора производится в срок не позднее 10 банковских дней с момента выставления счета и подписанной сторонами товарной накладной. Окончательный расчет в размере 30% цены Договора производится в срок не позднее 10 банковских дней на основании счета Поставщика и подписанного сторонами акта пуско-наладочных работ |
| 3 | В течение 15 банковских дней с момента заключения Договора на основании счета Поставщика производится авансовый платеж в размере 30% цены Договора. Второй платеж в размере 70% цены Договора производится в срок не позднее 15 банковских дней с момента выставления счета и подписания товарной накладной. |
| 4 | В течение 5 банковских дней на основании счета Поставщика производится авансовый платеж в размере 30% цены Договора. Второй платеж в размере 70% цены Договора производится в срок не позднее 5 банковских дней с момента выставления счета при условии подписания товарной накладной. |
| 5 | В течение 5 банковских дней на основании счета Поставщика производится авансовый платеж в размере 30% цены Договора. Второй платеж в размере 70% цены Договора производится в срок не позднее 5 банковских дней с момента выставления счета при условии подписания товарной накладной. |
| 6 | В течение 5 банковских дней на основании счета Поставщика производится авансовый платеж в размере 30% цены Договора. Второй платеж в размере 70% цены Договора производится в срок не позднее 5 банковских дней с момента выставления счета при условии подписания товарной накладной. |

  - Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг:

| № Лота | Место поставки |
| --- | --- |
| 1 | 119 526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101 корп. 1 г. ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех) |
| 2 | 117997, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) |
| 3 | CIP Moscow (SVO)/ СИП, Москва, международный аэропорт Шереметьево |
| 4 | 119 526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101 корп. 1 г. ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех) |
| 5 | 117997, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) |
| 6 | 117997, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10 Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) |

    - Срок поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг:

| № Лота | Срок поставки |
| --- | --- |
| 1 | Не более 180 дней (ста восьмидесяти) дней с момента авансового платежа |
| 2 | Не более 20 (двадцати) дней с момента подписания договора |
| 3 | Не более 90 (девяноста) дней с момента подписания договора |
| 4 | Не более 30 (тридцати) дней с момента авансового платежа |
| 5 | Не более 90 (девяноста) дней с момента авансового платежа |
| 6 | Не более 90 дней (девяноста) дней с момента подписания договора |

  - Порядок подачи Заявок на участие в Процедуре закупки:

    - Дата начала приема заявок: «19»  августа 2014 года

Прием заявок осуществляется  по адресу г. Москва, 115184, ул. Малая Ордынка, д.39, стр.1, офис 39, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, до даты окончания срока подачи заявок. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы.

Участник Процедуры закупки вправе подать только одну Заявку.

  - Краткие сведения о порядке и особенностях проведения Процедуры закупки:

    - Размер обеспечения Заявки: не предусмотрено

    - Размер обеспечения исполнения Договора: не предусмотрено

    - Размер обеспечения возврата аванса: не предусмотрено

    - Срок, порядок заключения договора по итогам проведения Процедуры закупки: договор должен быть заключен в соответствии с утвержденным регламентом. Победитель должен предоставить Заказчику подписанный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней.

  - Сайт, на котором размещено Извещение о проведении процедуры закупки:  www.sk.ru.

  - Срок окончания подачи Заявок: «25»августа 2014 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

    - Место рассмотрения заявок:  Процедура рассмотрения заявок, подведения итогов и определения победителя будет проводиться по адресу г. Москва, 115184, ул. Малая Ордынка, д.39, стр.1, офис 39.

    - Дата и время окончания рассмотрения заявок:   не позднее «29» августа 2014 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

- ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Наименование, описание количества поставляемого товара, объёма выполняемых работ или оказываемых услуг:

Перечень, наименования, характеристики и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

| № лота | Наименование товара, работ услуг | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лазерная машина МЛП1-Ф103-Х10.Y10.Z20.A36G Фемтолаб (МЛП1 –Фемтолаб) для размерной микрообработки материала фемтосекундным лазером | 1 | 13 300 000, 00 руб. |
| 2 | Оборудование ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография) (бинарный насос, диодная матрица, флуоресцентный детектор, ПО+управляющий бокс +ПК+монитор) | 1 | 3 288 480, 00 руб. |
| 3 | Универсальная настольная испытательная машина Инстрон, модель Electropuls E1000 | 1 | 136 600.00 долларов США |
| 4 | Бокс микробиологической безопасности класс II | 2 | 346 400 рублей |
| 5 | Плетельная машина ШП24-1-80 | 1 | 409 432 рубля |
| 6 | Спектрофотометр с полной и интегрированной системой, сканирующей как в УФ, так и в видимой областях. Диапазон длины волны от 190 до 1100 нм | 1 | 442 917 рублей |

  - Технические характеристики поставляемого товара, выполняемых работ или оказываемых услуг:

Лот № 1

Лазерная машина МЛП1-Ф103-Х10.Y10.Z20.A36G Фемтолаб (МЛП1 –Фемтолаб) для размерной микрообработки материала фемтосекундным лазером

| № | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав | 1.1Лазер с длительностью импульсов в фемтосекундном диапазоне, излучение которого обеспечивает абляцию материала за интервал времени меньший, чем время развития тепловых процессов. 1.2 Оптическая система - модули транспортировки излучения и формирования пучка - контрольно оптическая система с TВ-камерой, - фокусирующая система. 1.3 Кинематическая система: -ХУ линеный координатный стол на основе прямых приводов нового поколения, выполненый на гранитном основании или гальваносканер; -Z-привод для перемещения фокусирующего объектива (резака)по вертикальной оси - Вращательный привод (А); 1.4Блоки питания, охлаждения и контроля и управления. 1.5 Технологические модули -Пневматическая система с программируемой подачей воздуха, кислорода, вспомогательных или защитных газов в зону обработки в периоды активной работы и контролем наличия, давления и расхода газов. -рабочая камера, обеспечивает 1 класс лазерной безопасности для работы оператора, -предметный стол 1.6Система управления обработки деталей по заданному чертежу путем вращения детали и перемещения ее в плоскости X-Y с помощью линейных и вращательных координатных столов и перемещений лазерного пятна с помощью вертикального привода Z или угловых отклонений пучка гальваносканером с последующей фокусировкой пучка объективом. -Компьютер. -Микропроцессорные модули. -Пульт ручного управления. -Программное обеспечение. 1.7Опорный каркас, выполненный в виде двух связанных между собой гранитных плит расположенных на разных уровнях. На нижней плите установлен XY координатный стол и вращательная координата. На верхней плите размещается лазерный излучатель, поворотные зеркала оптической системы транспортировки лазерного излучения, фокусирующий объектив, координатный стол для перемещения фокусирующего объектива по оси Z 1.8 Комплект ЗИП 1.9Комплект технической документации |
| 2. | Специализация | Размерная обработка материалов излучением фемтосекундного лазера с точностями ± 2 мкм, вне зависимости от размеров поля обработки. Лазерный комплекс разработан на основе элементов нового поколения повышенной надежности, имеет гибкую модульную компоновку с «открытой архитектурой», предусматривающую расширение рабочих функций за счет опций и возможности модернизации модулей (в том числе для возможности работы с дополнительной длиной волны 515 нм на частоте второй гармоники с мощностью излучения не менее 1 Вт). |
| 3. | Класс лазерной безопасности | Защитная камера обеспечивает 1 класс лазерной безопасности для работы оператора |
| 4. | Технические параметры кинематической системы Рабочий ход (наибольшее перемещение), по осям «Х-Y-Z « ,не менее Повторяемость, не хуже Точность позиционирования и дискретность перемещения по оси «Z», не хуже Максимальная контурная скорость движения: по осям «Х-Y», не менее Диаметр обрабатываемых деталей Скорость вращения Точность позиционирования вращательной координаты | 60×60×200 мм 1мкм ± 2 мкм 100 мм/сек 1-10 мм до 1000 об/мин ±30 угл.сек. |
| 5. | Параметры фокусирующей оптической системы Фокусное расстояние силового объектива (в пределах) Диаметр пятна лазерного излучения в зоне обработки Увеличение в ТВ-канале визуального контроля и прицеливания, не менее | 30-70 мм < 30 мкм 60 крат |
| 6. | Параметры лазера Длина волны излучения Макс. Средняя мощность основного излучения, не менее Частота повторения импульсов Макс. Энергия в импульсе Длительность импульсов излучения Поляризация выходного излучения Параметр качества Пучка М² Ширина спектральной линии излучения, не более | 1030± 10 нм 3 Вт до 300 кГц >500 мкДж < 600 фс Линейная М²<1,3 10 нм |
| 7. | Габаритные размеры и масса машины. Масса машины Габаритные размеры, (ширина×глубина×высота) (без стоек питания,управления и охлаждения), | 1600 кг 1650х2000х2000 мм |
| 8. | Электропитание и потребление Электрическая четырехпроводная сеть (3Р+N+PE) Нормы качества электроэнергии Потребляемая электрическая мощность Контур заземления (PE) с сечением шины | 220/380 В, 50 Гц по ГОСТ 13109-97 7,0 кВт 10 мм2 |
| 9. | Система управления и программное обеспечение | Машина управляется от CNC-системы, реализованной на IBM PC совместимом компьютере. Установленный виртуальный CNC-контроллер AEROTECH A-3200 и операционная система реального времени OS RTX с поддержкой современных многоядерных процессоров, обеспечивают быстрое и четкое выполнение управляющих программ (УП). Программное обеспечение (ПО) позволяет осуществлять загрузку, редактирование, сохранение и выполнение управляющих программ, настроить и сохранить технологические параметры задания, осуществляет контроль и самодиагностику машины в процессе работы. Чертежи-задания могут быть предварительно подготовлены в виде .dxf файлов в основных графических редакторах (CAD-системы, Corel-Draw и др.) и импортированы. CAM модуль технологической подготовки входит в комплект поставляемого ПО. |
| 10. | Срок гарантии | 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 11. | Наличие сервисной службы На территории г.Москвы и Московской области | да |
| 12. | Срок службы | 10 (десять) лет с момента ввода в эксплуатацию |

Лот 2

Оборудование ВЭЖХ(высокоэффективная жидкостная хроматография) (бинарный насос, диодная матрица, флуоресцентный детектор, ПО+управляющий бокс +ПК+монитор)

(ВЭЖХ система)

| Насос с четырехкомпонентным градиентом: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Поток | - от не более, чем 0,01 мл/мин до не менее, чем 10 мл/мин с шагом задания не более 0,01 мл/мин |  |
| - Точность потока: | - не более, чем 0,3 % RSD ( типично 0,1%) при потоке 1 мл/мин и давлении 1000 psi |  |
| - Создаваемое давление: | - от не более, чем 1 psi до не менее, чем 6100 psi во всем диапазоне скоростей |  |
| - Формирование градиента: | - смешение в зоне низкого давления, досмешение в зоне высокого давления |  |
| - Точность состава градиента | - лучше, чем 0,2% |  |
| - Автоматический контроль течи | - наличие |  |
| - Материалы: плунжер насоса, | - сапфир |  |
| - Корпус насоса | - нержавеющая сталь |  |
| - Вакуумный дегазатор | - 5-канальный предусмотрен в составе поставки |  |
| Автодозатор: |  |  |
| - Количество виал на 2 мл | - не менее 100 |  |
| - Система автоматического ввода пробы | - с возможностью использования петли 50 мкл., 100 мкл., 250 мкл., 500 мкл, 1000 мкл и 2500 мкл. |  |
| - Введение пробы | - программируемое от не более, чем 0,1 мкл до не менее, чем 2000 мкл. |  |
| - Программируемое количество инжекций пробы из одной виалы | - наличие |  |
| - Промывка иглы | - внутри и снаружи |  |
| - Скорость введения пробы | - программируемая |  |
| - Возможность проведения многократного разбавления пробы, приготовления стандартов | - наличие в составе основного программного обеспечения |  |
| Флуоресцентный детектор: |  |  |
| - Спектральный диапазон длин волн возбуждения | - от не более, чем 200 нм до не менее, чем 850 нм |  |
| - Спектральный диапазон длин волн эмиссии | - от не более, чем 250 нм до не менее, чем 900 нм |  |
| - Ширина щели возбуждения - | - не более 15 нм |  |
| - Ширина щели эмиссии - | - несколько фиксированных значений в диапазоне не более, чем 15 нм или не менее, чем 20 нм. |  |
| - Точность установки | - неболее, чем ±0,5 нм |  |
| - Чувствительность - сигнал /Шум: | - отношение не менее, чем 650:1 по спектру комбинационного рассеивания воды |  |
| - Источник света | - ксеноновая лампа |  |
| Рефрактометрический детектор: |  |  |
| - Диапазон: | - не более, чем от 1,00 RIU до не менее, чем 1,75 RIU |  |
| - Шум: | - не более, чем ±2,5 х 10-9RIU |  |
| - Дрейф: | - не более, чем ±2,0 х 10-7RIU/час |  |
| - Термостатирование: | - от не более, чем 35°С до не менее, чем 50°С |  |
| УФ/Вид детектор: |  |  |
| - Оптическая схема: | - двухлучевая |  |
| - Спектральный диапазон | - от не более, чем 190 нм до не менее, чем 700 нм |  |
| - Спектральное разрешение: - | - не более, чем 5 нм |  |
| - Точность установки | - не более ±1нм |  |
| - Объем ячеек (3 сменных): | - 2.4 мкл (6 мм), 12 мкл (8 мм) и 1.7 мкл (2 мм) |  |
| - Скорость сбора данных: | - не менее 100 тчк/с |  |
| - Диапазон чувствительности | -от не более, чем -0.0005 AU до не менее, чем 3.000 АU |  |
| - Шум - | - не более, чем ± 7.5х10-6 АU, 210 - 280 нм, 1 сек, стандартная тестовая ячейка |  |
| - Дрейф - | - не более, чем ±1х10-4 АU/час, после разогрева |  |
| - Источники света: | - лампы дейтериевая (190-360(700) нм) и вольфрамовая (360-700 нм), при замене не требуют юстировки |  |
| Термостат колонок: |  |  |
| - Температурный диапазон: | - от не более, чем 5°С до не менее, чем 90ОС |  |
| - Количество колонок: | - не менее 4, включая 2 длиной 300 мм. |  |
| - Нагрев и охлаждение | - с элементами Пелтье |  |
| -Скорость программирования температурного режима: | - не менее, чем до 5°С/мин |  |
| - Стабильность температуры: | - не более, чем ±0.2°С |  |
| - Контроль течи | - автоматический |  |
| Программное обеспечение: | - единое программное обеспечение для управления и обработки данных систем ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС, ИСП-МС, работающее с базами данных SQL. Мульти-язычная поддержка, включая русский язык. Автоматическая передача данных в LIMS |  |
| Набор расходных материалов: | - наличие; |  |
| Набор инструментов: | - наличие; |
| Набор колонок: | - наличие двух колонок с фазой С18, в соответствии с задачами |

Комплектация должна включать также следующие позиции:

- флаконы с резьбой на 2 мл (100 шт.) – 5 компл.

- крышки с резб.для 2 мл флаконов (100 шт.) – 5 компл.

- комплект фитингов, ферул и капилляров в специальной коробке с отделениями – 1 компл.

Гарантийный срок - 12 месяцев   с момента поставки оборудования.

Прибор должен быть внесен в Государственный реестр, иметь действующий сертификат типа средства измерения, описание типа и методику поверки.

Запуск оборудования и проведение ремонта в гарантийный период авторизованной сервис-службой компании-производителя или генерального дистрибьютора оборудования в РФ.

Предложение должно включать детальную спецификацию на оборудование с указанием каталожных номеров, названий и наименований компаний-производителей. Для корректного сопоставления конкурсных заявок, в заявке должны быть представлены ГАРАНТИРОВАННЫЕ технические характеристики предлагаемого оборудования с ссылкой на официально опубликованные материалы Производителя(ей) предлагаемого оборудования.

Лот 3

Универсальная настольная  испытательная  машина Инстрон, модель Electropuls E1000

| The Universal Electromechanical Test Machine must meet the characteristics and contain items listed below. | Универсальная электромеханическая испытательная машина должна удовлетворять характеристикам и иметь комплектацию, указанную ниже: |
| --- | --- |
| Test Machine: - Must be designed for static and dynamic tests. - Must contain built-in cooling system with automatic temperature control, built-in digital optical displacement sensor for actuator displacement measurement, optical LED indication of system sate in the front panel, control panel with basic functions of load frame control with emergency stop system, electrically powered crosshead lifts. - Admissible static load at tension or compression no less than 1000N. - Admissible dynamic load at tension or compression no less than 700N. - Actuator stroke no less than +/-30mm (total displacement range no less than 60mm). - The opening of the test zone must be no less than 610mm height and no less than 300mm wide (distance between columns). - The range of test rates to be performed must include rates from 0.01 mm/min up to 1.2m/sec. - The maximum frequency of cyclic tests to be performed must be no less than 100 Hz (the admissible range of frequencies must include frequencies from 0 to 100 Hz). - Construction configuration – two-column with actuator mounted in the upper movable crosshead. Vertical orientation of the columns - The base must be a steel table-plate (with mounting slots) no less than 333x444mm size. - The tabletop area required for the base must not exceed 400x600mm. - The maximum height size must be no more than 1300mm. - Weight of the Test Machine without additional equipment must be no more than 100kg. - The Test Machine must meet Certificate of State Register of types of measuring instruments admitted to trading in the Russian Federation - Maximum required electrical power must be no higher than 4 kW. - Required Line Voltage must be 220-240VAC, single-phase, 50 Hz. | Испытательная машина: - Должна быть предназначена для статических и динамических испытаний. - Должна иметь встроенную систему охлаждения с автоматическим контролем температуры, встроенный цифровой оптический датчик положения для измерения перемещения штока, оптическую светодиодную индикацию состояния системы на фронтальной панели, панель управления с базовыми функциями управления рамой с системой экстренной остановки, электрический привод перемещения траверсы. - Допустимая статическая нагрузка растяжения или сжатия не менее 1000Н. - Допустимая динамическая нагрузка растяжения или сжатия не менее 700Н. - Диапазон хода штока не менее +/-30 мм (общий ход не менее 60 мм). - Зона испытаний высотой не менее 610 мм, шириной (расстояние между колоннами) не менее 300 мм. - Диапазон скоростей испытаний - включая скорости от 0.01 мм/мин до 1.2 м/сек. - Максимально допустимая частота циклических испытаний должна быть не менее 100 Гц (допустимый диапазон частот испытаний должен включать частоты от 0 до 100 Гц). - Конструкция - двухколонная настольная с приводом, расположенным на верхней подвижной траверсе. Ориентация колонн вертикальная - Основание в виде стального стола с подготовкой для крепления оснастки не менее 333х444 мм. - Требуемая площадь опоры для основания не более 400х600 мм. - Максимальная высота не более 1300 мм. - Масса машины без дополнительного оборудования не более 100 кг. - Свидетельство о внесении в государственный реестр средств измерений. - Максимальная потребляемая мощность не более 4кВт - Электрическое питание от однофазной сети 220В, 50Гц |
| The electronic control unit and basic software must provide: - Control and data acquisition from load and displacement sensors of the Test Machine. - Test Machine control and management from a computer via PCI-GPIB interface providing waveform control, sensors calibration, setting measurement ranges, the test parameters control and display, data acquisition and saving in ASCII format and realtime plots and diagrams formation. - Data storage and processing at rates no less than 5kHz synchronous on all channels. - Sensors data resolution no less than 19bit in the whole range. - Simple cyclic tests support with various waveform types (sine, saw, square, etc.). - Function to perform single loading up to a user-defined level. - Russian locale of the software. - The weight of electronic control unit must not exceed 40kg. | Блок управляющей электроники и базовое программное обеспечение должны обеспечивать: - Управление и сбор данных с датчиков нагрузки и перемещения испытательной машины. - Контроль и управление машиной с компьютера через PCI-GPIB интерфейс, обеспечивающий управление формой волны, калибровку датчиков, установку пределов измерений, контроль за параметрами испытания по дисплеям, сбор и сохранение данных в формате ASCII и построение графиков и диаграмм в реальном масштабе времени. - Синхронный сбор и обработка данных по всем каналам одновременно с частотой не менее 5кГц. - Разрешение во всем диапазоне датчиков не менее 19 бит. - Проведение простейших циклических испытаний с различными формами волны (синус, пила, прямоугольник и пр.) - Возможность задания разового нагружения до определенного пользователем уровня. - Программное обеспечение должно быть полностью на русском языке. - Масса блока управляющей электроники не более 40кг. |
| Load Cell with characteristics: - A built-in accelerometer located on a central loading axis for moving masses inertia forces compensation. - Static load range no less than ± 250N. - Error of force measurement no more than 0.5% of value for the range of forces from 2.5N up to 250 N. - Repeatability of measurement better than ±0.25% of reading. - Linearity for static applications better than ±0.25% of reading. - Hysteresis better than ±0.1% of reading. - Zero stability better than ±0.001% of load cell rating per hour. - Error due to offset static loading per 10mm radial offset must be less than ±0.5% of reading - Overload capability up to 300% of the capacity before mechanical failure of the cell - The fatigue life of the Load Cell must be no less than 10E9 full stress reversed cycles at full capacity of the cell. | Датчик нагрузки с характеристиками: - Встроенный точно на центральной оси нагружения акселерометр для компенсации инерционных сил от движущихся масс. - Статический диапазон нагрузки не менее ± 250Н - Ошибка измерения нагрузки не более 0.5% от измеряемой величины в диапазоне от 2.5 Н до 250 Н. - Воспроизводимость показаний в пределах ±0.25% от измеренного показания. - Линейность показаний в пределах ±0.25% от измеренного показания при статическом нагружении. - Гистерезис менее ±0.1% - Стабильность нуля не более ±0.001% от номинала в час. - Воздействие эксцентриситета при смещении нагрузки на 10 мм должно составлять менее ±0.5% от измеренного показания. - Датчик должен допускать как минимум 300% перегрузки без механического разрушения. - Жизненный цикл датчика не менее 10Е9 циклов при полной нагрузке. |
| Special Support Table For Test Machine with characteristics: - Pre-drilled with mounting holes for Test Machine frame. - Dimensions no less than: 1000 (W) x 750 (D) x 785 mm (H). - Weight no more than 70 kg. - Must enable acceleration dynamic tests (accelerations below 6g). | Специализированный стол-основание для установки машины с характеристиками: - Наличие отверстий для болтового крепления рамы машины. - Габариты не менее 1000х750х785 мм. - Масса не более 70 кг. - Должен обеспечивать надежную работу оборудования при ускорениях до 6g. |
| Pneumatic Air Wedge Action Grips Control Kit with characteristics: Must enable control of pneumatic on the load frame. Must enable air pressure control in the grips. Control panel jog or buttons for additional control. Must include: manifold, cables to interface with controller, and hoses between manifold and grips. | Комплект для управления пневматическими захватами с характеристиками: Должен обеспечивать управление захватами на рамах. Должен иметь возможность регулирования рабочего давления в захватах. Должен иметь возможность дополнительного управления работой захватов через панель. Должен содержать: шланги и трубопровод, проводку к контроллеру. |
| Air Compressor with tank with characteristics: Tank volume no less than 25 l. Electric power requirements: 220VAC, single-phase, 50Hz, below 10A. | Воздушный компрессор с ресивером с характеристиками: Объем бака не менее 25 л. Требуемое электропитание: 220В, 1 фаза, 50Гц, не белее 10А. |
| Pneumatic Wedge Action Grips with characteristics: - Admissible dynamic loads no less than ±1 kN. - Fully open grip front for specimen placement. - An appliance for centering the specimen in the grip. - Ability for testing in full range including zero transition. - Rated temperatures range must include: +10…+50 degrees С. - Mass of a single grip must not exceed 1 kg. - Quantity of grips: 2 pieces. Flat serrated jaw faces set for gripping flat specimens (specimen thickness from 0 up to 6.3 mm, specimen width up to 19 mm, serrated “shark's tooth”). Vee serrated jaw faces set for gripping round specimens (specimen diameter from 3.0 up to 8.0 mm, specimen width up to 19 mm, serrated “shark's tooth”). | Захваты клиновые пневматические с характеристиками: - Допустимые динамические нагрузки не менее ±1 кН. - Полностью открытый фронт захватов для установки образца. - Приспособление для центрирования образца в захвате - Возможность использования для испытаний с переходом через «0» в полном диапазоне. - Диапазон рабочих температур включая: +10…+50 град С. - Масса одного захвата не более 1 кг. - Количество захватов 2 штуки. Комплект губок для плоских образцов (толщина образца от 0 до 6.3 мм, ширина образца до 19 мм, насечка «алмазный зуб»). Комплект губок для круглых образцов (диаметр образца от 3.0 до 8.0 мм, ширина образца 19 мм, насечка «алмазный зуб»). |
| Equipment for testing in fluid containing: Bath designed for testing in saline and Submersible Pneumatic Grips set with characteristics: - Ability for testing in saline or fluid at controlled temperature range including temperatures from 30 up to 37°C. - Bath volume no less than 3 l. - Bath shape – transparent plastic tube with inner diameter no less than 140 mm and height when assembled no higher than 280 mm. - A thermocouple of К-type for temperature measurement when connected to a controller, included in the set. - A bottom side built-in heating device. - The temperature controller operating range must include temperatures from 30 up to.40 ºC. - Heating rate no less than 1ºC/l/min. - Steel base of the bath for mounting on the Test Machine. - Pneumatically powered lifting mechanism for smooth rising and lowering the bath, preventing spillage enabling installation of grips and specimen outside the fluid medium. - Pull rod set for mounting of grips or testing fixtures inside bath. - Drainage through one-way tubing. - Electric power requirements 220VAC, single-phase, 50Hz, below 15A | Комплект оснастки для испытаний в жидкости в составе: емкость для проведения испытаний в физиологическом растворе и комплект пневматических захватов для испытаний в жидкости с характеристиками: - Возможность испытания в физиологическом растворе или жидкости при регулируемой температуре как минимум от 30 до 37°С. - Рабочий объем не менее 3 л. - Форма емкости - прозрачная пластиковая туба с внутренним диаметром не менее 140 мм и высотой в сборе не более 280 мм. - Термопара типа К для измерения температуры при подключении к входящему в комплект температурному контроллеру. - Встроенное в основание емкости нагревательное устройство. - Температурный диапазон контроллера должен включать температуры от 30 до.40 ºС. - Скорость нагрева не менее 1ºС/л/мин. - Стальное основание емкости для крепления на машину. - Пневматическое устройство подъема/опускания емкости для установки захватов и образца вне жидкостной среды. - Комплект тяг для установки захватов внутри емкости. - Дренажное отверстие с клапаном одностороннего действия для слива воды. - Требуемое электропитание 220В, 1 фаза, 50 Гц, не более 15А. |
| Pneumatic Submersible Grips designed with admissible loads no less than ±250N, suitable for static and low-cycle tests in fluid bath at temperatures from +10 up to 500ºС, dimensions (WхH) ho bigger than: 102x80 mm and weight of a single gripno more than 0.1kg, must include a set of faces for testing flat specimens of thickness up to10 mm and up to 25 mm width. | Захваты пневматические для испытаний в жидкости для рабочей нагрузки не менее±250Н, пригодные для статических и малоцикловых испытаний в емкости для испытаний в жидкости при рабочих температурах от +10 до 500ºС, габаритными размерами (ДхВ) не более: 102х80 мм и массой одного захвата не более 0.1 кг, с комплектом губок для испытания плоских образцов толщиной до 10 мм и шириной до 25 мм. |
| Software providing following functionality and features: Base operating system Microsoft Windows. Feature of displaying up to 4 windows with online data (digital or analog) for test process observation. Display of loading graph in real-time and a table with measurement results. Must contain: - – functions of set-up and configuration of the display screen and control panel of test;- set-up of limits and gain controls; - security with user passwords (administrator, head of laboratory or user); - automatic calibration and balancing of transducers; - user calculation creator for defining custom calculations; - printing of the test results; - reports generation; - test methods creation for various types of tests; - possibility of adding and sequence alteration of test procedures; - multitasking work;- test procedures according to GOST, ASTM, ISO, DIN;- data import/export in different formats;- LAN network support; - Russian localization of the software. - – functions of testing, system control, data acquisition and parameters calculation according to most international and Russian standards for materials testing at tension, compression, bending, shear, adhesion, friction and etc.. - – control functions including: cycling, preloading, up to 3 transitions for loading rate during the test sequence with automatic switching on a user-defined algorithm, hysteresis loop testing, manageable servo-control modes (by load, by displacement, by deformation and etc.), control of means of test stop (ability to test on a decreasing part of a loading diagram). - – an interface for review, presentation and export of the test data and calculation results including different types of diagrams, plots and reports generation; - display of the unprocessed «raw» data for the chosen data channels during the test; - ASCII format export of the data; - data export to Microsoft ACCESS; - feature of exporting several plots, text data, several tables, images within a single report;- function of report preview during the test; - function of 2 different plots display during the test;- function of plots generation in chosen axes; - feature of free user-defined desktop arrangement in the test application. - - ability to define and run tests, and to acquire data for a wide range of dynamic and quasi-static tests of materials that can range from simple single-axis ramps and repetitive waveforms, to more complex multi-axis and multi-step tests. - – ability to control and log data from temperature controllers; - acquire deviations of maximum and minimum values, of preset values, of amplitudes, control or termination of the test, depending on the user settings; - amplitude control for cyclic waveform error corrections; - supported waveform types; sine, triangle, square, holds, ramps, trapezoidal, user defined turn points files. - – ability to perform calculations during the test,that could be used in the test method as additional data channel, while saving the data according to user actions. – standard calculations: acceleration, Young’s modulus, DMA (dynamic mechanical analysis) calculations: loss angle tangent, energy, energy loss, К* , colmliance and rigidity, frame compliance crrection, velocity. - – ability of enhanced amplitude control on waveform peak for any chosen parameter including the one, chosen during the test; safe control of the system on three parameters at the same time (trimodal control) for compliant samples; frequency sweeps function. Calculation library must include standard calculations, for example: strength, conditional yield limit, unproportional elongation, Young’s modulus, peak values, narrowing, and the interface for creation of user-defined calculations. | Программное обеспечение установки с характеристиками: Базовая операционная система Microsoft Windows. Должно позволять вывести на экран до 4-х окон с данными (цифровыми или аналоговыми) для наблюдения за процессом теста. Отображать график нагружения в режиме реального времени и таблицу с результатами испытаний. Должно содержать: - - функции конфигурации пользователем вида основного экрана при испытании образцов;- определения защитных пределов; - установки паролей пользователей (администратор, начальник лаборатории или пользователь); - автоматической калибровка и балансировка датчиков нагрузки; - расчетов дополнительных параметров, определяемых пользователем; - вывод результатов теста на печать; - создание отчетов; - создание методов испытаний для различных видов тестов; - возможность добавления и выстраивания последовательности процедуры испытания; - возможность работы в режиме нескольких задач;- испытания по стандартам ГОСТ, ASTM, ISO, DIN;- импорт/экспорт данных в различных форматах;- работа в локальной компьютерной сети; - ПО на русском языке. - - функции проведения испытаний, управления системой, сбора данных и расчета параметров в соответствии с требованиями большинства международных и российских стандартов на испытания материалов на растяжение, сжатие, изгиб, срез, адгезию, трение и пр. - - функции управления включая: циклирование, преднагружение, до 3 переходов по скорости нагружения в процессе испытания с автоматическим переключением по заданному пользователем алгоритму, получение петли гистерезиса, управляемые настройки режимов сервоуправления (по нагрузке, по перемещению, по деформации и т.д.), управление способом остановки испытания (возможность испытаний в нисходящей области диаграммы). - - интерфейс для просмотра, представления и экспорта данных испытаний и результатов расчетов при создании разнообразного вида диаграмм, графиков и отчетов; - просмотр необработанных «сырых» данных для выбранных каналов измерения в процессе испытаний; - возможность экспорта данных в формате ASCII; - возможность экспорта данных в Microsoft ACCESS; - возможность отображения в отчете нескольких графиков, текстовой информации, нескольких таблиц, фотографий и рисунков, например фотографии образца;- возможность просмотра формируемого отчета во время испытания; - отображение 2 различных графиков во время испытания;- возможность получения графиков и диаграмм в нескольких осях; - возможность свободной настройки пользователем рабочего экрана программного обеспечения. - - возможность задавать и запускать испытания и собирать данные для широкого ряда динамических и квази-статических испытаний материалов от простых одноосевых испытаний и повторения формы волны до комплекса много-осевого и много-шагового испытания. - - возможность управление и сбора данных с температурных контроллеров; - слежение за отклонениями в максимальных и минимальных значениях, в заданных значениях, в значениях амплитудах, для управления или остановки испытаний, в зависимости от настроек пользователя; - управление по амплитуде для коррекции ошибок в форме волны; - задание формы волны и управляющего сигнала: синус, треугольник, прямоугольник, выдержка, линейная, трапециидальный, а также пользовательская настройка по точкам - - возможность проводить вычисления в процессе испытаний, которые могут быть использованы в методе испытания в качестве дополнительного канала данных, при этом сохраняя данные в соответствии с требованиями оператора. - стандартные вычисления: ускорение,модуль Юнга, DMA (динамический механический анализ) вычисления: тангенс угла потерь, энергия, потери энергии, К* , податливость и жесткость,корректировка нежесткости системы нагружения, скорость. - - возможность расширенного управления амплитудой по пикам волнового колебания любого выбранного параметра, в том числе вычисленного в процессе испытания; обеспечение безопасного управления системой сразу по нескольким параметрам (тримодальный контроль) для податливых образцов; функцию частотной развертки. Библиотека вычислений должна включать стандартные вычисления, например: предел прочности, условный предел текучести, непропорциональное удлинение, модуль Юнга, пиковые значения, сужение, а также интерфейс для написания пользовательских вычислений. |
| Personal computer for Test Machine control with characteristics: - A card to provide Test Machine connection with PC: National Instruments PCI-GPIB or equivalent with a cable of at least 4 m length and drivers supporting OS Microsoft Windows 2000, XP, 7. - Personal computer with an Intel processor, - TFT-monitor with diagonal at least 58,4 cm (23"), - A set of preinstalled software: Operation system Windows 7 Pro 32bit (russian), - software Microsoft Office (russian), - An uninterruptible power supply, - A laser printer. | Персональный компьютер для управления установкой с характеристиками: - Плата для подключения установки к компьютеру National Instruments PCI-GPIB или эквивалент с кабелем не менее 4 метров и драйверами под Microsoft Windows 2000 и XP, 7. - Персональный компьютер на базе процессора Intel, - ЖК-монитор с диагональю не менее 58,4 см (23"). - Комплект предустановленного программного обеспечения: операционная система Windows 7 Pro 32bit (русский язык), - ПО Microsoft Office (русский язык). - Источник бесперебойного питания. - Лазерный принтер. |
| The supply must include: - Installation supervision, commissioning and training on the supplied equipment. - Staff training using the machine (up to two days with a certificate). - Basic course of the Customer's equipment maintenance, system testing, troubleshooting and simple repairs. Training is conducted by suppliers Service Engineers on Customer's site. - Warranty: 24 months since shipment. - Technical documentation set (equipment manuals, software in Russian). Certificate of State Register of types of measuring instruments admitted to trading in the Russian Federation Procedures of initial checks. - Shipment to Moscow, Russia, Sheremetyevo airport (SVO). | При поставке необходимы: - Шеф-монтаж, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию. - Обучение персонала Заказчика работе на машине (до двух дней с выдачей сертификата ). - Базовый курс обучения специалистов Заказчика по обслуживанию оборудования, тестированию системы, поиску неисправностей и простому ремонту. Обучение проводится на испытательной базе Заказчика. - Гарантийный период 24 месяца со дня отгрузки с завода изготовителя. - Комплект технической документаци (руководства по эксплуатации на оборудование, программное обеспечение на русском языке). Свидетельство Государственного реестра средств измерений об утверждении типа средств измерений. Методика первичной поверки оборудования. - Доставка до г. Москва, Аэропорт Шереметьево (SVO). |

Лот 4

Бокс микробиологической безопасности класс II

| № п/п | Общие характеристики системы | Требования к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Бокс микробиологической безопасности класс II тип А2 для защиты оператора, продукта и окружающей среды |
| 1.2 | Срок отгрузки оборудования |  |
| 1.3 | Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию) | Не менее 24 месяцев |
|  | Документация: |  |
| 1.4 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Соответствие |
| 2 | Технические требования: |  |
| 2.1 | Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. | Соответствие |
| 2.2 | Вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3..2518-09 | Соответствие |
| 2.3 | Соответствия требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р 52249-2009 По ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 | А 5 ИСО |
| 2.4 | Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, EN-12469, NSF/ANSI 49-2009 | II |
| 2.5 | Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009 | А2 |
| 2.5 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм, % | 99,9995 |
| 2.6 | Класс установленных НЕРА- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 |
| 2.7 | Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), мм | Не более 1200х770х2150 |
| 2.8 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ), мм | Не менее 1105*610*750 |
| 2.9 | Режимы работы бокса: Режим I Режим II | «Основной» «Хранение» |
| 2.10 | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, диапазон, м/с: Режим I Режим II | 0,25-0,45 0,1-0,25 |
| 2.11 | Отклонение скорости воздушного потока в рабочей камере в «основном» режиме от средней в каждой из установленных точек | Не более 20% |
| 2.12 | Расчетная скорость воздушного потока в окне оператора, м/с: 0,4 м/с | Соответствие |
| 2.13 | Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | 70 |
| 2.14 | Работа от сети переменного тока частотой, Гц номинальным напряжением, В | 50 220+10% |
| 2.15 | Потребляемая мощность, Вт | Не более 220 |
| 2.16 | Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт | Не менее 800 |
| 2.17 | Масса ламинарного бокса с подставкой (нетто), кг | Не более 235 |
| 2.18 | Бактерицидная лампа, мощностью, Вт | Не менее 30 |
| 2.19 | Освещение рабочей камеры, Лк | Не менее 1000 |
| 2.20 | Уровень шума, Дб | Не более 59 |
| 3 | Комплектация: |  |
| 3.1 | Количество фильтров для удаления воздуха из бокса | Не менее 1 |
| 3.2 | Количество фильтров на входе в рабочую камеру | Не менее 1 |
| 3.3* | Выдвижной блок УФО рабочей камеры. Во время работы оператора задвинут под рабочий стол, находится вне рабочей камеры и не мешает воздушному потоку. На время обработки рабочей камеры выдвигается в «положение полностью закрыто», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Не допускается стационарный УФО рабочей камеры. | Наличие |
| 3.4* | Механизм подъема стекла – лифтшарниры. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы) Не допускается механизм подъема стекла на противовесах, «скользящее стекло». | Наличие |
| 3.5 | Плоская съемная 3-х секционная столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 с функциональным бортиком, предотвращающим перекрытие передней перфорации. | Наличие |
| 3.6 | Подставка рамочная со стационарными опорами, регулируемыми по высоте, и роликами для перемещения бокса. | Наличие |
| 3.7 | Закаленные боковые стекла, фронтальное (поднимающееся) стекло триплекс. | Наличие |
| 3.8 | 2 розетки в рабочей камере ламинарного бокса | Наличие |
| 3.9 | Панель управления с ж/к экраном, информация на русском языке | Наличие |
| 3.10 | Радиальный (ЕС) вентилятор с низким уровнем шума и потребления энергии. | Наличие |
| 3.11 | Функциональные отверстия для установки кранов 2 шт. | Наличие |
| 3.12 | Поддон из нержавеющей стали со скругленными углами для удобства дезобработки. | Наличие |
| 3.13 | Гидравлический демпфер для предотвращения удара при закрытии переднего стекла | Наличие |
| 3.14 | Подставка для рук, съемная из нержавеющей стали | Наличие |
| 3.15 | Балансировочная заслонка выпускного проема для создания баланса входящего и нисходящего воздушных потоков | Наличие |
| 3.15 | Ламинаризатор для создания равномерного однородного (ламинарного) нисходящего воздушного потока и защиты НЕРА-фильтра от механических повреждений. Наличие и правильность установки ламинаризатора контролируется оптическим датчиком. | Наличие |
| 3.16 | Штуцер для отбора проб воздуха. Для определения концентрации тестового аэрозоля в камере высокого давления при проверке фильтров и их уплотнений на целостность и герметичность | Наличие |
| 3.17 | Защитная решетка для предотвращения повреждения УФО лампы | Наличие |
| 3.18 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | Наличие |
| 4 | Микропроцессорная система управления боксом: | Наличие |
| 4.1 | Активная защита. Система мониторинга режимов работы бокса с визуальной и звуковой сигнализацией, срабатывающей при нарушении воздушного баланса в рабочей камере. | Наличие |
| 4.2 | Активная защита. Визуальная и звуковая сигнализация перекрытия передней перфорации. | Наличие |
| 4.3 | Индикация включение/выключение бокса | Наличие |
| 4.4 | Индикация включение/выключение освещения | Наличие |
| 4.5 | Индикация включение/выключение вентилятора | Наличие |
| 4.6 | включение/выключение УФО | Наличие |
| 4.7 | Индикация режимов работы бокса, сигнализация нарушения режима работы. | Наличие |
| 4.8 | Отображение аварийных надписей в сочетании с визуально-звуковым оповещением:«Ламинарный поток нарушен», «Заблокирована перфорация», «Не установлен блок УФО», «Ламинаризатор не установлен», «Открыто стекло», «Не установлена столешница», «Низкая скорость входящего потока», «Низкая скорость нисходящего потока», «Высокая скорость нисходящего потока» | Наличие |
| 4.9 | Просмотр общих данных (код изделия по каталогу, заводской номер, дата выпуска, код системной платы, версия программного обеспечения, общее время наработки вентилятора, дата последней смены фильтра, общее время наработки фильтра, общее время наработки лампы УФО). | Наличие |
| 4.10 | Установка интервала работы лампы УФО отображением оставшегося интервала времени | Наличие |
| 4.11 | Счетчик наработки УФО | Наличие |
| 4.12 | Индикация текущего времени, вспомогательный технологический таймер. | Наличие |
| 4.13 | Автоматическое поддержание потока воздуха внутри рабочей камеры и в рабочем проеме, вне зависимости от степени загрязненности фильтра | Наличие |
| 4.14 | Защита от несанкционированного доступа к управлению боксом, в комплекте с электромагнитным ключом. | Наличие |
| 4.14 | Режим деконтаминации внутренних поверхностей бокса при использовании испарителя формалина | Наличие |
| 4.15 | Электромагнитный ключ | Наличие |
| 5 | Данные о техническом обслуживании: |  |
| 5.1 | Пуско-наладочные работы на месте установки бокса | Наличие |

Лот 5

Плетельная машина ШП24-1-80

| № | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Общая характеристика |  |
| 1. | Предназначена для плетения шовного материала из различных волокон |  |
|  | - - наличие регулировок плотности плетения | Да (2 частотных регулятора) |
|  | - - наличие предохранительных элементов (датчики обрыва и т.д.) | Да |
|  | - - наличие приемного устройства | нет |
|  | - - марка веретен и кол-во. | ВПР-125 24 шт |
|  | - - кол-во головок | 1 |
|  | - Технические данные |  |
| 1. | Производительность (теоретическая, мах) при плотности плетения 10 на 1см, м/ч | 31,2 |
| 2. | Частота вращения крылаток, (максимальная) об/мин | 250 |
| 3. | Объем нити на катушке веретена (максимальный) куб. см | 125 |
| 4. | Плотность плетения, плетений на 1см | 2…21 |
| 5. | Установленная мощность двигателя, кВт | 0,55 |
| 6. | Напряжение питающей сети, В/ Частота тока, Гц | 380В/ 50Гц |
| 7. | Рабочий вес, кг | 150 кг |
| 8. | Габаритные размеры, мм не более ширина длина высота | 750 750 1530 |
| 9. | Гарантийные обязательства |  |
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев |
|  | Гарантийный и постгарантийный ремонт | Да |
| 10. | Срок поставки | 3 мес. после предоплаты |
| 11. | Доставка автотранспортом | Да |

Лот 6

Спектрофотометр с полной и интегрированной системой, сканирующей как в УФ, так и в видимой областях. Диапазон длины волны от 190 до 1100 нм

Наличие:

1. 	Двухлучевой спектрометр в УФ и Видимой области спектра с монохроматором Черни-Тернера, голографической решеткой не менее 1200 штрихов/мм; наличие двух кремниевых фотодиодов в качестве детекторов;

- Рабочий диапазон не менее 190-1100 нм;

- Источник – предъюстированная пульсирующая ксеноновая лампа для УФ и видимого диапазона с гарантированным сроком жизни не менее 3 лет (гарантия производителя);

- Фотометрический диапазон не менее 3,5 Abs; фотометрические показания на дисплее не менее 4 Abs;

- ширина щели не более 1 нм. Интервал данных 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 мм;

- Скорость сканирования в диапазоне не менее 1 - 6000 нм/мин;

- Скорость перестройки монохроматора не менее 31000 нм/мин;

- Фотометрическая погрешность не хуже  +  0,0004 A;

- Точность по волновым числам не хуже +0,5 нм;

- Рассеянный свет не выше 0.05 %Т;

- Уровень шумов не более 0,00015 А; плоскость базовой линии не более +0,0010 A; дрейф не более 0,0005 А/ч;

- Сменный детектор в луче образца и платформа для установки дополнительных детекторов или приставок с интегрированным детектором;

- Шкала ординат в единицах: абсорбция, %Пропускания, %Отражения, Кубелки-Мунка, log (1/R), Log (Abs), Abs*Коэффициент, Интенсивность;

- Программное обеспечение на русском и английском языках для управления с помощью компьютера, включая режимы работы: абсорбция, % пропускания, 1-4 производные, концентрация, кинетика и создание автоматических шаблонов отчета;

- Возможность работы от управляющего компьютера и встроенного дисплея (при наличии дисплея) и управляющего компьютера

- Встроенный дисковод USB 2.0  для передачи и сохранения данных;

- Кюветы кварцевые, 10 мм (2 шт.);

- Возможные дополнительные устройства: волоконная оптика, термостатирующее устройство Пельтье, датчик температур в кювете, приставки зеркального и диффузного отражения, калибровочная ртутная лампа, валидационный комплект; различные держатели для кювет, разных типов образцов

- Размеры не более 63 х 50 х 28 см (Ш х Г х В), вес не более 15 кг

Дополнительные требования:

- Руководство по эксплуатации на русском языке;

- Авторизационное письмо от производителя или его официального представителя на поставку оборудования, с подтверждением гарантийных обязательств;

- Техническое описание на предлагаемую модель с описанием функциональных особенностей и характеристик, заверенное официальным представителем производителя;

- Проведение пусконаладочных работ и обучение работе на приборе;

- Гарантийный срок на источник излучения не менее 3 лет;

- Гарантийное обслуживание на прибор: не менее 1 года после ввода в эксплуатацию.

- Наличие сервисного центра в Москве, наличие авторизованных сервис-инженеров, прошедших обучение на фирме-изготовителе, наличие лицензии на проведение сервисных работ.

- Свидетельство о первичной поверке и сертификат на прибор

2.3.Требования к документам участника Процедуры закупки и документам подтверждающим соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации:  не предусмотрено.

/ Участник процедуры закупки предоставляет заявку на русском языке, в соответствии с Приложениями  № 1 и 2  к настоящему Извещению./